ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства «СЕПТУСТЕРИЛ»

ООО «Уралстинпл Био» для дезинфекции, очистки и стерилизации

Москва, 2004 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства «СЕПТУСТЕРИЛ» ООО «Уралстинол Био»

для дезинфекции, очистки и стерилизации

Инструкция разработана в научно-исследовательском институте де-зинфектологии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Авторы: Абрамова И.М., Пантелеева Л.Г., Федорова Л.С, Дьяков В.В., Левчук Н.Н., Панкратова Г.П., Сукиасян А.П.

Инструкция предназначена для организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1	.	Средство представляет собой прозрачную (возможна легкая опалесценция) жидкость, пенящуюся при взбалтывании, от бесцветной до светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом, содержащую 11,0±2,0% пероксида водорода в качестве действующего вещества (ДВ) и комплекс кислот (муравьиной, щавелевой и ортофосфорной) в качестве активатора антимикробной активности (за счет образования пероксикислот), стабилизатора сохраняемости ДВ, ингибитора коррозионного действия, а также неионогенное поверхностно-активное вещество и деминерализованную воду; рН=1,3±0,3, Средство выпускается в полиэтиленовых емкостях (бутыли, канистры, бочки) вместимостью от 1 л до 200 л, закрытых крышками с устройством для отвода продукта разложения средства (кислород). Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя при температуре не ниже минус 20°С и не выше плюс 30 С составляет 12 месяцев. Срок годности рабочих растворов средства при условии их хранения в закрытых емкостях при комнатной температуре (18-22°С) составляет 7 суток.

1.2. Средство обладает вирулицидными, бактерицидными (в том числе туберкулоцидными и спороцидными), фунгицидными и моющими свойствами. Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания.

1.3. Средство "СЕПТУСТЕРИЛ" по параметрам острой токсичности
относится к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок и нанесении на кожу, при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) малоопасно, при непосредственном контакте вызывает умеренное раздражение кожи и глаз, кумулятивные и сенсибилизирующие свойства не выражены. Рабочие растворы не оказывают местно-раздражающего действия на кожу и вызывают умеренное раздражение слизистых оболочек глаз. При орошении вызывают раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз. ПДК для перекиси водорода в воздухе рабочей зоны - 0,3 мг/м3.

1.4. Средство предназначено:

- для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, сани-
тарно-технического оборудования, поверхностей приборов и аппаратов, белья, посуды (в том числе лабораторной), предметов ухода за больными, игрушек, уборочного инвентаря, резиновых ковриков при инфекциях бактериальной (включая туберкулез и сибирскую язву), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии при проведения профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), включая акушерские стационары (кроме отделений неонатологии), в том числе клинических, микробиологических и др. лабораториях, а также в инфекционных очагах, в детских учреждениях, на санитарном транспорте, на коммунальных объектах (гостиницы, общежития, бассейны, бани, спорткомплексы, культурно-оздоровительные комплексы, офисы, парикмахерские, общественные туалеты), предприятиях общественного питания, промышленных рынках, учреждениях социального обеспечения, пенитенциарных учреждениях;

- для проведения генеральных уборок в ЛПУ и детских учреждениях;

- для обработки изделий медицинского назначения в ЛПУ, а именно:

- для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к
ним) при тех же инфекциях;

- для предварительной и предстерилизационной очистки эндоскопов и инструментов к ним;

- для окончательной очистки эндоскопов перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ);

-	для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты);

-	для ДВУ эндоскопов;

-	для стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним).

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА

Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (табл.1).

Таблица 1 Ингредиенты для приготовления рабочих растворов средства «Септустерил»

| Концентра ция растворов(%) по: |  | Количество ингредиентов (мл), необходимое для приготовления рабочих растворов объемом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| препарату | ДВ (пероксид водорода) | 1л |  | 10 л |  |
|  |  | Средство | Вода | Средство | Вода |
| 0,4 | 0,044 | 4 | 996 | 40 | 9960 |
| 0,5 | 0,055 | 5 | 995 | 50 | 9950 |
| 1,5 | 0,165 | 15 | 985 | 150 | 9850 |
| 2,0 | 0,220 | 20 | 980 | 200 | 9800 |
| 2,5 | 0,275 | 25 | 975 | 250 | 9750 |
| 3,0 | 0,330 | 30 | 970 | 300 | 9700 |
| 5,0 | 0,550 | 50 | 950 | 500 | 9500 |
| 8,0 | 0,880 | 80 | 920 | 800 | 9200 |
| 10,0 | 1,100 | 10,0 | 900 | 1000 | 9000 |
| 15,0 | 1,650 | 150 | 850 | 1500 | 8500 |
| 18,0 | 1,980 | 180 | 820 | 1800 | 8200 |
| 20,0 | 2,200 | 20,0 | 800 | 2000 | 8000 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

3.1.Средство применяют: для дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткой мебели, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины и др.), поверхностей приборов и аппаратов, белья,посуды (в том числе лабораторной), предметов ухода за больными, резиновых ковриков, игрушек, уборочного инвентаря, использованных салфеток,перевязочного материала, ватных тампонов и др. перед утилизацией; для проведения генеральных уборок; для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним); для ДВУ эндоскопов. Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, погружения и замачивания.

3.2.Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.п.), жесткую мебель, поверхности приборов и аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства - 100 мл/м2 обрабатываемой поверхности или орошают из расчета 300 мл/м2 при использовании гидропульта, автомакса или 150 мл/м" - при использовании распылителя типа «Квазар». После окончания дезинфекции в помещении следует делать влажную уборку.

3.3.Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) обрабатывают с помощью щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода 200 мл/ м2 обрабатываемой поверхности, при обработке способом орошения норма расхода — 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м (распылитель типа «Квазар»). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой. Резиновые коврики обеззараживают, протирая ветошью, смоченной в рабочем растворе средства, или полностью погружают в раствор средства.

3.4.Предметы ухода за больными и игрушки полностью погружают в
ёмкость с рабочим раствором средства или протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

3.5.Посуду лабораторную и столовую (без остатков пищи) полностью
погружают в рабочий раствор средства из расчета 2 л на 1 комплект. Емкость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с помощью щетки или губки.

3.6.Бельё замачивают в рабочем растворе средства из расчета 5 л на 1
кг сухого белья. Емкость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекционной выдержки бельё стирают и прополаскивают.

3.7.Уборочный инвентарь (ветошь и др.) замачивают в рабочем рас
творе средства в емкости и плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

3.8.Использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны сбрасывают в отдельную емкость с раствором средства 18% концентрации, выдерживают в нем 210 мин, а затем утилизируют.

3.9.Дезинфекцию объектов при различных инфекциях проводят по ре
жимам, приведенным в табл. 2-8.

3.10. В гостиницах, общежитиях, клубах и других общественных местах поверхности в помещениях, жесткую мебель, обрабатывают растворами средства 2,0%, 2,5%, 3,0%, 5,0% концентраций при времени дезинфекционной выдержки 120, 90, 60, 30 мин соответственно. В пенитенциарных учреждениях выше перечисленные объекты обрабатывают растворами средства 10,0% концентрации при времени дезинфекционной выдержки 210 мин или 15,0% концентрации в течение 120 мин. Аналогичные концентрации рабочих растворов эффективны для обеззараживания санитарно-технического оборудования только при двукратной обработке.

3.11.В банях, бассейнах, спортивных комплексах, парикмахерских об
работку объектов проводят по режимам, рекомендованным при дерматофитиях (табл. 5).

3.12.При проведении генеральных уборок в лечебно-
профилактических учреждениях необходимо руководствоваться режимами, представленными в табл. 7.

Таблица 2Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Септустерил» при бактериальных (кроме туберкулеза и сибирской язвы) инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату)% | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности оборудования и аппаратов | 2,0 | 120 | Протирание |
|  | 2,5 | 90 |  |
|  | 3,0 | 60 |  |
|  | 5,0 | 30 |  |
|  | 3,0 | 120 | Орошение |
|  | 5,0 | 60 |  |
|  | 8,0 | 30 |  |
|  | 10,0 | 15 |  |
| Посуда без остатков | 1,51 | 60 | Погружение |
| пищи | 3,0 | 30 |  |
| Посуда с остатками пищи | 3,01 | 60 | Погружение |
|  | 5,0 | 90 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 | 120 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 2,5 | 90 |  |
|  | 3,0 | 60 |  |
|  | 5,0 | 30 |  |
|  | 3,0 | 120 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 5,0 | 60 |  |
|  | 8,0 | 30 |  |
|  | 10,0 | 15 |  |
| Посуда лабораторная | 5,0 | 90 | Погружение |
| Бельё незагрязнённое | 1,51 | 60 | Замачивание |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Бельё загрязнённое вы- делениями | 3,01 | 60 | Замачивание |
|  | 5,0 | 90 |  |
| Уборочный материал | 3,01 | 60 | Замачивание |
|  | 5,0 | 90 |  |
| Игрушки | 3,0 | 90 | Протирание или погружение |
|  | 5,0 | 60 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Предметы ухода за больными, не загрязненные кровью и другими биологическими субстратами | 3,0 | 90 | Протирание или погружение |
|  | 5,0 | 60 |  |

Примечания: 1. Начальная температура рабочих растворов (40°С) в процессе дезинфекционной выдержки не поддерживается; 2. При загрязнении кровью и другими биологическими субстратами дезинфекцию проводить по режимам, рекомендованным при вирусных инфекциях.

Таблица 3

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Септустерил» при вирусных инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату)% | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности оборудования и аппаратов | 5,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 5,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Посуда: • без остатков пищи • с остатками пищи | 5,0 | 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 5,0 | 60 | Погружение |
| Бельё: • незагрязнённое • загрязнённое выделениями | 5,0 | 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 5,0 | 60 | Замачивание |
| Игрушки | 5,0 | 60 | Протирание или погружение |
| Предметы ухода за больными | 5,0 | 60 | Протирание или погружение |

Таблица 4

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Септустерил» при туберкулезе

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату)% | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности оборудования и аппаратов | 8,0 | 150 | Протирание |
|  | 10,0 | 120 |  |
|  | 15,0 | 90 | Орошение |
|  | 18,0 | 60 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 8,0 | 150 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 10,0 | 120 |  |
|  | 15,0 | 90 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 18,0 | 60 |  |
| Посуда без остатков пищи | 7,01 | 90 | Погружение |
|  | 8,01 | 60 |  |
|  | 8,0 | 120 |  |
|  | 10,0 | 90 |  |
|  | 15,0 | 60 |  |
|  | 18,0 | 30 |  |
| Посуда с остатками пищи | 8,01 | 90 | Погружение |
|  | 10,01 | 60 |  |
|  | 15,0 | 150 |  |
|  | 18,0 | 90 |  |
| Посуда лабораторная | 15,0 | 150 | Погружение |
|  | 18,0 | 90 |  |
| Бельё незагрязнённое | 8,01 | 90 | Замачивание |
|  | 10,01 | 60 |  |
|  | 10,0 | 120 |  |
|  | 15,0 | 90 |  |
|  | 18,0 | 60 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Белье загрязнённое выделениями | 8,01 | 120 | Замачивание |
|  | 10,01 | 90 |  |
|  | 15,0 | 210 |  |
|  | 18,0 | 180 |  |
| Уборочный инвентарь | 8,01 | 120 |  |
|  | 10,01 | 90 |  |
|  | 15,0 | 210 | Замачивание |
|  | 18,0 | 180 |  |
| Игрушки | 10,0 | 150 | Протирание или погружение |
|  | 15,0 | 90 |  |
|  | 18,0 | 60 |  |
| Предметы ухода | 8,01 | 90 | Погружение |
|  | 10,01 | 60 |  |
|  | 10,0 | 150 | Протирание или погружение |
|  | 15,0 | 90 |  |
|  | 18,0 | 60 |  |

Примечание: 1. Начальная температура рабочих растворов (40°С) в процессе дезинфекционной выдержки не поддерживается;

Таблица 5

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Септустерил» при дерматофитиях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату)% | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 3 | 4 |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности оборудования и аппаратов | 8,0 | 150 | Протирание |
|  | 10,0 | 120 |  |
|  | 15,0 | 90 | Орошение |
|  | 18,0 | 60 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 8,0 | 150 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 10,0 | 120 |  |
|  | 15,0 | 90 | Двукратное орошение с интервалом 1 5 мин |
|  | 18,0 | 60 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бельё незагрязнённое | 8,01 | 120 | Замачивание |
|  | 10,01 | 90 |  |
|  | 10,0 | 150 |  |
|  | 15,0 | 120 |  |
|  | 18,0 | 90 |  |
| Белье загрязнённое выделениями | 8,01 | 150 | Замачивание |
|  | 10,01 | 120 |  |
|  | 15,0 | 210 |  |
|  | 18,0 | 180 |  |
| Уборочный инвентарь | 8,01 | 150 | Замачивание |
|  | 10,01 | 120 |  |
|  | 15,0 | 210 |  |
|  | 18,0 | 180 |  |
| Резиновые коврики | 8,0 | 150 | Протирание Или погружение |
|  | 10,0 | 120 |  |
|  | 15,0 | 90 |  |
|  | 18,0 | 60 |  |
| Игрушки | 10,0 | 150 | Погружение |
|  | 15,0 | 90 |  |
|  | 18,0 | 60 |  |
| Предметы ухода за больными | 8,01 | 90 | Погружение |
|  | 10,01 | 60 |  |
|  | 10,0 | 150 | Протирание или погружение |
|  | 15,0 | 90 |  |
|  | 18,0 | 60 |  |

Примечание: 1. Начальная температура рабочих растворов (40°С) в процессе дезинфекционной выдержки не поддерживается.

Таблица 6  Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Септустерил» при кандидозах

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату)% | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности оборудования и аппаратов | 10,0 | 210 | Протирание |
|  | 15,0 | 120 |  |
|  | 15,0 | 150 | Орошение |
|  | 18,0 | 120 |  |
|  | 20,0 | 90 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 10,0 | 210 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 15,0 | 120 |  |
|  | 15,0 | 150 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 18,0 | 120 |  |
|  | 20,0 | 90 |  |
| Посуда без остатков пищи | 8,01 | 180 | Погружение |
|  | 10,01 | 90 |  |
|  | 15,01 | 60 |  |
|  | 10,0 | 180 |  |
|  | 15,0 | 120 |  |
|  | 18,0 | 90 |  |
| Посуда с остатками пищи | 10,01 | 180 | Погружение |
|  | 15,01 | 120 |  |
|  | 15,0 | 240 |  |
|  | 18,0 | 180 |  |
| Посуда лабораторная | 15,0 | 240 | Погружение |
|  | 18,0 | 180 |  |
| Бельё незагрязнённое выделениями | 8,01 | 210 | Замачивание |
|  | 10,01 | 120 |  |
|  | 15,01 | 90 |  |
|  | 10,0 | 210 |  |
|  | 15,0 | 150 |  |
|  | 18,0 | 120 |  |
| Белье загрязнённое выделениями | 10,01 | 180 | Замачивание |
|  | 15,01 | 120 |  |
|  | 15,0 | 240 |  |
|  | 18,0 | 210 |  |
| Игрушки | 10,0 | 240 | Протирание или погружение |
|  | 15,0 | 120 |  |
|  | 18,0 | 90 |  |
| Предметы ухода за больными | 8,01 | 120 | Погружение |
|  | 10,01 | 90 |  |
|  | 15,01 | 60 |  |
|  | 10,0 | 240 | Протирание или погружение |
|  | 15,0 | 120 |  |
|  | 18,0 | 90 |  |

Примечание: 1. Начальная температура рабочих растворов (40°С) в процессе дезинфекционной выдержки не поддерживается.

Таблица 7

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Септустирил» при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях

| Профиль учреждения (отделения) | Концентрация рабочего раствора (по пре-парату)% | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения, лаборатории, процедурные кабинеты | 5,0 | 60 | Протирание |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 8,0 | 150 | Протирание |
|  | 10,0 | 120 |  |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учрс ждения | 8,0 | 150 | Протирание |
|  | 10,0 | 120 |  |
| Детские учреждения | 2,0 | 120 |  |
|  | 2,5 | 90 |  |
|  | 3,0 | 60 |  |
|  | 5,0 | 30 |  |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения* | --- | — | — |

13

Продолжение табл. 7

Примечание: * генеральную уборку проводят по режиму соответствующей инфекции.

Таблица 8

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Септустерил» при сибирской язве

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату)% | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | о | 4 |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности оборудования и аппаратов | 10,0 | 60 | Протирание |
|  | 10,0 | 90 | Орошение |
|  | 15,0 | 60 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 15,0 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 15,0 | 120 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 18,0 | 60 |  |
| посуда без остатков пищит | 8,01 | 60 | Погружение |
|  | 10,0 | 90 |  |
|  | 15,0 | 60 |  |
| Посуда с остатками пищи | 8,01 | 120 | Погружение |
|  | 15,0 | 120 |  |
|  | 18,0 | 90 |  |
| Посуда лабораторная | 8,01 | 120 | Погружение |
|  | 15,0 | 120 |  |
|  | 18,0 | 90 |  |
| Бельё незагрязнённое | 8,0 | 150 | Замачивание |
|  | 10,0 | 90 |  |
|  | 15,0 | 60 |  |
| Белье загрязнённое выделениями | 10,01 | 120 | Замачивание |
|  | 15,01 | 90 |  |
| Уборочный инвентарь | 10,01 | 120 | Замачивание |
|  | 15,01 | 90 |  |
| Игрушки | 8,01 | 120 | Погружение |
|  | 10,01 | 60 |  |
|  | 10,0 | 120 | Протирание или погруже- |
|  | 15,0 | 90 | ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Предметы ухода за больными | 8,01 | 120 | Протирание |
|  | 10,01 | 90 |  |
|  | 10,0 | 120 | Протирание или погруже- ние |
|  | 15,0 | 60 |  |

Примечание: 1. Начальная температура рабочих растворов (40°С) в процессе дезинфекционной выдержки не поддерживается.

3.13.Дезинфекцию изделий при различных инфекциях, ДВУ эндоскопов изделий проводят по режимам, указанным в табл. 9.

Дезинфекцию изделий, совмещенную с их предстерилизационной очисткой, проводят по режимам, приведенным в табл. 10-12.

3.14.	Дезинфекцию изделий, в том числе ДВУ эндоскопов, осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками. Сразу после использования (не допуская подсушивания) изделия медицинского назначения полностью погружают в раствор, заполняя им все каналы и полости изделий, избегая образования воздушных пробок. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

3.15.Дезинфекцию эндоскопов и инструментов к ним, в том числе ДВУ
эндоскопов, проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях».

3.16.После окончания дезинфекционной выдержки изделия медицинского назначения извлекают из раствора средства, удаляя его из каналов. Отмыв осуществляют под проточной водой в течение 5 минут. Через каналы изделий с помощью шприца или электроотсоса пропускают воду (не менее 20 мл). При отмыве эндоскопов после ДВУ целесообразно использовать стерильную воду (допускается использование питьевой воды, отвечающей требованиям действующих санитарных правил). При этом отмыв осуществляют аналогично отмыву изделий после стерилизации согласно п. 5.7. данной инструкции.

Таблица 9 Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства «Септустерил»

| Вид обрабатываемых изделий | Вид обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура средства, °С | Концентрация (по препарату), % | Время выдержки, мин |
| Изделия из резин, пластмасс, стекла, металлов, в том числе хирургические и истоматологические инструменты | Дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез и сибирскую язву), и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях | Не менее 18 | 10,0 | 240 |
|  |  |  | 15,0 | 120 |
|  |  |  | 18,0 | 90 |
|  |  | 40* | 8,0 | 120 |
|  |  |  | 10,0 | 90 |
| Жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним | Дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез и сибирскую язву), и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях сибирскую язву) и грибковых (кандидозы) инфекциях | Не ме- нее 18 | 10,0 | 60 |
|  |  |  | 15,0 | 45 |
|  |  |  | 18,0 | 30 |
| Жесткие и гибкие эндоскопы | Дезинфекция высокого | Не ме- нее 18 | 10,0 | 45 |
|  | уровня |  | 15,0 | 30 |
|  |  |  | 20,0 | 10 |

Примечание: * Начальная температура рабочих растворов (40°С) в процессе дезинфекционной выдержки не поддерживается.

3.17. Для изделий медицинского назначения растворы средства можно использовать многократно (не более чем в течение 7 суток), если их внешний вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида раствора (изменение цвета, помутнение и т.п.) его необходимо заменить до истечения указанного срока.

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ

4.1. Растворы средства «Септустерил» применяют для предстерилизационной очистки, в том числе при совмещении с дезинфекцией, изделий медицинского назначения из стекла, резин, пластмасс, металлов (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним), для предварительной очистки жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним, а также для окончательной очистки (перед ДВУ) гибких и жестких эндоскопов.

4.2.Предстерилизационную очистку изделий (кроме эндоскопов и
инструментов к ним) проводят после их дезинфекции любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного средства.

4.3.Очистку эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом тре
бований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях». Предварительную очистку эндоскопов и инструментов к ним осуществляют согласно п.п. 4.1.1.-4.1.4. СП 3.1.1275-03, используя 0,5% раствор средства. Предстерилизационную очистку эндоскопов, используемых при стерильных эндоскопических манипуляциях, окончательную очистку (перед ДВУ) эндоскопов, используемых при нестерильных эндоскопических манипуляциях, а также Предстерилизационную очистку инструментов к эндоскопам, проводят после их предварительной очистки, тоже используя 0,5% раствор средства.

4.4.Окончательную очистку эндоскопов перед ДВУ, а также предстерилизационную очистку изделий растворами средства «Септустерил» проводят в пластмассовых, эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками, при полном погружении изделий в раствор, обеспечивая заполнение всех каналов и полостей раствором, избегая образования
воздушных пробок. Толщина слоя  раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. Разъемные изделия помещают в раствор в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части (ножницы, корнцанги, зажимы и др.), погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка.

4.5. Предстерилизационную очистку изделий при совмещении с дезинфекцией, проводят в соответствии с этапами и режимами, указанными в табл. 10-12. Предстерилизационную очистку изделий, не совмещенную с их дезинфекцией, проводят в соответствии с этапами и режимами, указанными в табл. 13-15.

Окончательную очистку эндоскопов перед ДВУ проводят аналогично предстерилизационной очистке эндоскопов, как указано в табл. 14.

Таблица 10 Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства «Септустерил»

| Этапы обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура, рабочего раствора, °С | Время выдержки обработки на этапе, мин |
| Замачивание* при полном погружении изделий в рабочий раствор и заполнение им полостей и каналов изделий | 8 | 40** | 120 |
|  | 10 | Не менее 18 | 240 |
|  | 15 | То же | 120 |
|  | 18 | — »— | 90 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделии - с помощью шприца: • имеющих замковые части, каналы или полости • остальных изделий | В соответствии с концентрациями, используемыми на этапе замачивания |  | 1,0 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормирутеся |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечания: * на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез и сибирскую язву) и грибковых (кандидозы, дерма-тофитии) инфекциях;

- * начальная температура раствора средства во время обработки изделий не поддерживается.

Таблица 11Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, гибких и жестких эндоскопов растворами средства «Септустерил»

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препа рату), % | Температура, рабочего раствора, °С | Время выдержки обработки на этапе, мин |
| Замачивание* изделий при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 10 | Не менее 18 | 60 |
|  | 15 | То же | 45 |
|  | 18 | То же | 30 |
| Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание: ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала • внутренние каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса • наружную поверхность моют с помощью марлевой (тканевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • каждую деталь моют с помощью ерша или марлевой (тканевой) салфетки • каналы промывают с помощью шприца | В соответствии с концентрациями, используемыми на этапе замачивания | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Примечание: * на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез и сибирскую язву) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

Таблица 12

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, медицинских инструментов к гибким эндоскопам растворами средства  «Септустепил»

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура, рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание* инструментов при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им внут | 10 | Не менее 18 | 60 |
|  | 15 | То же | 45 |
| ренних каналов с помощью шприца | 18 | — » — | 30 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили обеззараживание (замачивание): • наружной (внешней) поверхности -при помощи щетки или марлевой (тканевой) салфетки; • внутренних открытых каналов - при помощи шприца | В соответствии с концентрациями, используемыми на этапе замачивания | Не менее 18 | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Примечание: * на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез и сибирскую язву) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

Таблица 13 Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) рабочими растворами средства «Септустерил»

| Этапы очистки | Режимы очисткии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание при полном погружении изделий в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов: • изделий не имеющих замковых частей, каналов или полостей; • изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | 0,4 0,5 | Не менее 18 | 15 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий - с помощью шприца: • изделий не имеющих замковых частей, каналов или полостей; • изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | 0,4 | То же | 0,5 |
|  | 0,5 |  | 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

21

Таблица 14

Режимы предстерилизационной (не совмещенной с дезинфекцией) и окончательной очистки гибких и жестких эндоскопов раствором средства «Септустерил»

| Этапы очистки | Режимы очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 0,5 | Не менее 18 | 15 |
| Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание: ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала • внутренние каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса • наружную поверхность моют с помощью марлевой (тканевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • каждую деталь моют с помощью ерша или марлевой (тканевой) салфетки • каналы промывают с помощью шприца | 0,5 | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы-с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Таблица 15

Режим предстерилизационной очистки (не совмещенной с дезинфекцией) медицинских инструментов к гибким эндоскопам раствором средства «Септустерил»

| Этапы очистки | Режимы обработки КИМ ОЧИСТКИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура, рабочего раствора, °С | Время выдержки/обработки, мин |
| Замачивание инструментов при полном погружении в рабочий раствор и заполнении им внутренних открытых каналов инструментов с помощью шприца | 0,5 | Не менее 18 | 15 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором осуществляли замачивание: • наружной (внешней) поверхности - с помощью щетки или марлевой (тканевой) салфетки • внутренних открытых каналов -с помощью шприца | 0,5 | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

4.6. Качество предстерилизационной очистки изделий контролируют путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови согласно методикам, изложенным соответственно в "Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения" (№ 28-6/13 от 08.06.82 г.) и в методических указаниях "Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам" (№ 28-6/13 от 26.05.88 г.). Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий).  При выявлении остатков крови или моющего средства (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

5. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

5.1. Растворы средства «Септустерил» применяют для стерилизации
изделий медицинского назначения из различных материалов (металлы, пластмассы, резины, стекло), в том числе хирургических и стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним.

5.2. Перед стерилизацией изделий проводят их предстерилизационную
очистку любым, зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством, в том числе средством «Септустерил», и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного средства.

5.3. Стерилизацию эндоскопов и инструментов к ним  проводят
с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03
«Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях».

5.4.Стерилизацию изделий медицинского назначения раствора
ми средства проводят в стерильных эмалированных (без повреждения эмали) или пластмассовых емкостях, закрывающихся крышками. Изделия медицинского назначения полностью погружают в раствор, заполняя им все каналы   и полости изделий, избегая образования воздушных пробок. Разъемные
изделия погружают в раствор в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. Емкости для проведения стерилизации предварительно стерилизуют паровым методом. При проведении стерилизации все манипуляции проводят в асептических условиях.

5.5.Режимы стерилизации изделий медицинского назначения приведены в табл. 16.

5.6.Для стерилизации изделий растворы средства можно использовать
многократно (не более чем в течение 7 суток), если их внешний вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида раствора (изменение цвета, помутнение и т.п.) его необходимо заменить до истечения указанного срока. Во избежание разбавления растворов средства при использовании в них следует погружать только изделия, на поверхности и в каналах которых отсутствуют остатки влаги.

5.7. После окончания стерилизационной выдержки изделия извлекают из раствора средства и отмывают от его остатков, соблюдая правила асептики: используют стерильные емкости со стерильной водой и стерильные инструменты (шприцы, корнцанги); работу проводят, защищая руки стерильными перчатками. При отмывании изделия должны быть полностью погружены в стерильную воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1. Изделия отмывают последовательно в двух водах по 5 мин в каждой. Через каналы изделий с помощью стерильного шприца или электроотсоса пропускают стерильную воду (не менее 20 мл) в каждой емкости, не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями. Емкости и воду, используемые при отмыве стерильных изделий от остатков средства, предварительно стерилизуют паровым методом. 5.8. Отмытые от остатков средства стерильные изделия извлекают из воды и помещают на стерильную ткань; из их каналов и полостей удаляют воду с помощью стерильного шприца или иного приспособления и перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной тканью. Срок хранения простерилизованных изделий - не более трех суток. Простерилизованные эндоскопы и инструменты к ним хранят с учетом рекомендаций производителей этих изделий, обеспечивая условия, исключающие вторичную контаминацию изделий микроорганизмами.

Таблица 16Режимы стерилизации изделий медицинского назначения растворами

средства «Септустерил»

| Вид обрабатывае- | Режим стерилизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| мых изделий | Температура рабочего раствора, *С | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время выдержки, мин |
| Изделия из резин на основе синтетического каучука, пластмасс, стекла, хирургические и стоматологические и гибкие эндоскопы, инструменты к ним | Не менее 18 | 10,0 | 90 |
|  |  | 15,0 | 60 |
|  |  | 20 | 45 |
| Изделия из резин на основе натурального каучука |  | 10,0 | 180 |
|  |  | 15,0 | 90 |
|  |  | 20 | 75 |

26. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

6.1. Все работы со средством «Септустерил» следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками. Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

6.2.Работы способом погружения (обработка изделий медицинского
назначения, в том числе эндоскопов) можно проводить без средств защиты органов дыхания и глаз.

6.3.Работы способом протирания 2% раствором можно проводить без
средств защиты органов дыхания, а обработки этим же раствором малых площадей (1/10 от общей площади помещения) можно проводить в присутствие пациентов. Работы способом протирания рабочими растворами концентрацией выше 2% и работы способом орошения следует проводить в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ 60М с патроном марки В) и глаз (герметичные очки). После окончания дезинфекции в помещении следует провести влажную уборку. Обработки проводят в отсутствие больных.

6.4.Средство следует хранить в темном, недоступном детям месте, от
дельно от лекарственных препаратов.

7. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

7.1.При попадании средства на кожу смыть его большим количеством
воды с мылом.

7.2.При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их
под струей воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии – закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к окулисту.

7.3.При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему
несколько стаканов воды с10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

7.4.При раздражении органов дыхания (першение в горле, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) пострадавшего выводят из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко или боржоми). При необходимости следует обратиться к врачу.

8. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА «СЕПТУСТЕРИЛ»

8.1.По показателям качества средство «Септустерил» должно соответствовать требованиям, указанным в табл. 17.

Таблица 17 Показатели качества средства «Септустерил»

| № | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид и запах | Прозрачная (возможна легкая опалесценция) жидкость, пенящаяся при взбалтывании, от бесцветной до светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом |
| 2 | Плотность при 20 °С, г/см1 | 1,052 ±0,008 |
| 3 | Водородный показатель (рН) | 1,3 ±0,3 |
| 4 | Массовая доля пероксида водорода, % | 11,0 ±2,0 |

8.2.	Определение внешнего вида и запаха.

8.2.1. Внешний   вид средства определяют визуально. Для этого в
пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете.

8.2.2. Запах оценивают органолептически.

8.3. Определение плотности при 20°С.

Плотность измеряют по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

8.4.Определение водородного показателя (рН).

Водородный показатель (рН) измеряют потенциометрически по ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод измерения показателя активности водородных ионов».

8.5. Определение массовой доли перекиси водорода.
8.5.1. Оборудование, реактивы и растворы.

Весы лабораторные общего назначения 2-го класса по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-2001.

Колба Кн-1-100-24/29 ТС, Кн-2-250-34 ТХС по ГОСТ 25336-82.

Бюретка 1 -1 -2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Цилиндр 1-50 или 3-50 по ГОСТ 1770-74.

Стаканчик СВ-14/08 по ГОСТ 25336-82.

Стандарт-титр калий марганцовокислый 0,1 н. по ТУ 6-09-2540-72; водный раствор концентрации с (1/5 КМ11О4) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н.).

Кислота серная по ГОСТ 4204-77, х.ч., ч.д.а, ч.; 10% водный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

8.5.2.	Проведение анализа.

Навеску средства массой от 0,15 г до 0,20 г, взятую с точностью до 0,0002 г, переносят в коническую колбу вместимостью 100 см , прибавляют 30 см раствора серной кислоты, перемешивают и титруют раствором марганцовокислого калия до появления светло-розовой окраски, не исчезающей в течение 1 минуты.

8.5.3.	Обработка результатов.

Массовую долю перекиси водорода (х) в процентах вычисляют по формуле:

0,0017-V-k-100

х =	, где

m

0,0017 - масса перекиси водорода, соответствующая 1 см3 раствора марганцовокислого калия концентрации точно C(l/5 KMT1O4) = 0,1 моль/дм , г/см3;

V - объем раствора марганцовокислого калия концентрации С(1/5 КМ11О4) - 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;

к - поправочный коэффициент раствора марганцовокислого калия концентрации С(КМпО4) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н.);

m - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,2%.

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата анализа + 1,5% при доверительной вероятности 0,95.

9. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

9.1.Средство поставляется в герметично закрытых оригинальных емкостях производителя с дегазирующим устройством и должно храниться в защищенном от высоких температур и попадания прямых солнечных лучей месте при температуре не ниже минус 20 и не выше плюс 30 С, отдельно от пищевых продуктов, в местах недоступных детям.

9.2. Средство пожаро-взрывобезопасно.

9.3.При соблюдении указанных выше условий хранения средство сохраняет свои свойства не менее 1 года со дня изготовления.

9.4.При случайной утечке средства следует использовать индивидуальную защитную одежду, сапоги и перчатки резиновые или из ПВХ. Средство следует адсорбировать удерживающим жидкость веществом (силикагель, песок) или разбавить большим количеством воды.

9.5. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

9.6.Транспортировка средства возможна любыми видами транспорта в
оригинальной упаковке предприятия-производителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.