УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента

Госсанэпиднадзора

Минздрава России

________С. И. Иванов

«___»_______2004 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по применению медицинских стерилизационных упаковочных материалов, производства фирмы «СОДЖЕВА СРЛ», (SOGEVA SRL), Италия

СОГЛАСОВАНО

Директор НИИ

дезинфектологии

Минздрава России

академик РАМН

_____________М. Г. Шандала

___________________2004 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

ООО «МК Вита-Пул»

_____________А. В. Беляков

___________________2004 г.

Москва

2004 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по применению медицинских стерилизационных упаковочных материалов, производства фирмы «СОДЖЕВА СРЛ» (SOGEVA SRL), Италия

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России (НИИД).

Авторы: Абрамова И. М., Мельникова Г. Н. (НИИД);

Кирица С. В. (ООО «МК Вита-Пул»)

Методические указания предназначены для организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Методические рекомендации распространяются на медицинские стерилизационные упаковочные материалы однократного применения, производства фирмы «СОДЖЕВА СРЛ», Италия (далее – упаковки).

Номенклатура названных изделий (табл.1) представлена пакетами, а также рулонными и листовыми материалами различных типоразмеров, выдерживающими стерилизацию паровым (при температуре 121-134°С) и газовым с применением окиси этилена (при температуре 30-54°С) методами.

1.2. Срок годности упаковок исчисляется с даты производства, указанной на транспортировочной коробке.

Этот срок соответствует сроку, приведенному в таблице при относительной влажности 35-50% и температуре от плюс 10°С до плюс 30°С без резких перепадов (медицинская крепированная бумага).

Примечания:

- Номер на транспортировочной коробке состоит из двух букв, обозначающих партию, и 6 цифр, 2-ая и 3-ая из которых указывают число, 4-ая и 5-ая – месяц, 6-ая – год производства.

- При частичном расходовании упаковок из транспортировочной коробки, для дальнейшего хранения оставшихся упаковок (в пределах регламентированного срока годности) транспортировочную коробку необходимо тщательно закрыть.

1.3. Упаковки соответствуют международному стандарту EN 868 и отвечают требованиям, предъявляемым к медицинским стерилизационным упаковочным материалам:

- проницаемы для соответствующих стерилизующих средств – водяного насыщенного пара под избыточным давлением и окиси этилена;

- не проницаемы для микроорганизмов (при условии, что соблюдены правила закрывания упаковок при упаковывании подготавливаемых к стерилизации изделий, режимы стерилизации, условия и сроки хранения);

- сохраняют внешний вид (кроме цвета индикаторов, нанесенных на комбинированные упаковки) после стерилизации паровым или газовым (с применением окиси этилена) методом.

Таблица 1.

Номенклатура упаковок

| Разновидность упаковки | Срок годности | Метод стерилизации |
| --- | --- | --- |
| Комбинированные упаковки (прозрачная синтетическая пленка в сочетании с бумагой): - пакеты без складок (плоские) - пакеты со складками (объемные) - рулонный материал без складок - рулонный материал со складками - пакеты без складок самоклеющиеся | 3 года | Паровой, газовый (с применением окиси этилена) |
| Листовой бумажный оберточный материал: - медицинская крепированная бумага | 3 года | Паровой, газовый (с применением окиси этилена) |

1.4. Упаковки предназначены для упаковывания изделий медицинского назначения перед стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации, во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ УПАКОВОК И ПРАВИЛА УПАКОВЫВАНИЯ В НИХ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Комбинированные упаковки (прозрачная синтетическая пленка в сочетании с бумагой).

2.1.1. Комбинированные упаковки представлены пакетами, в том числе самоклеющимися, и рулонными материалами (без складок и со складками) различных типоразмеров (Приложения 1-3), предназначенными для упаковывания изделий, стерилизуемых паровым и газовым (с применением окиси этилена и формальдегида) методами.

Упаковки без складок (плоские) предназначены для упаковывания небольших по толщине изделий, упаковки со складками – для упаковывания более объемных изделий и небольших наборов инструментов.

2.1.2. Упаковки изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной полимерной (полиэфир/полипропилен) пленки (прозрачная сторона) и специальной медицинской бумаги белого цвета (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. Уголки пакетов дополнительно запаяны для предотвращения скопления в них пыли.

Наличие прозрачной пленки обеспечивает легкость идентификации упакованных изделий.

У самоклеющихся пакетов на внутренней поверхности выступающей бумажной части с открытой стороны пакета нанесен слой термостойкого клея, закрытый защитной бумажной полоской.

На пакетах имеются вырезы для пальцев, облегчающие открывание упаковок перед их заполнением изделиями, а также при извлечении из упаковок простерилизованных изделий.

2.1.3. На бумажной стороне пакетов и рулонного материала нанесены обозначения:

- торговая марка (Sogeva ®);

- маркировка типоразмера;

- запрещение использования в случае повреждения упаковки;

- цветные химические индикаторы с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации: для парового метода – индикатор розового цвета (после стерилизации приобретает коричневый цвет); для газового метода с применением окиси этилена – индикатор голубого цвета (после стерилизации приобретает темный желто-коричневый цвет).

На бумажной стороне самоклеющихся пакетов, кроме того, нанесены:

- наименование упаковки;

- зона (оконтурена сплошной линией) для наклеивания ярлыка с указанием содержимого упаковки и даты стерилизации;

- порядок действий при запечатывании пакета (на внешней поверхности выступающей бумажной части пакета).

На пакетах, не имеющих клеевого слоя, и рулонном материале дополнительно специальным символом указано направление вскрытия упаковки.

Примечание: Обозначение номера партии (LOT) на бумажной стороне комбинированных упаковок относится к сырью, а не к упаковке в целом, и не должно приниматься во внимание пользователем упаковки.

2.1.4. Комбинированные упаковки (за исключением самоклеющихся пакетов) запечатывают с помощью термосварочных аппаратов.

При использовании рулонного материала из него предварительно готовят пакеты. С помощью специальных режущих устройств нарезают отрезки, соответствующие длине изделий, подлежащих упаковыванию, с учетом запаса на свободное размещение изделия (п.п. 2.1.6.) и ширину швов. Одну сторону запечатывают с помощью термосварочного аппарата. Температура запайки термосварочным аппаратом должна составлять от плюс 180°С до плюс 190°С. Правильно выполненный термошов должен быть не менее прочным, чем боковые швы, при этом бумага и полимерная пленка не должны быть прожжены.

Примечание: Оптимальные условия термосваривания конкретным термосварочным аппаратом определяют опытным путем.

Ширина термошва должна быть не менее 8 мм. В этой области окрашенная полимерная пленка приобретает более темный оттенок, что позволяет по размерности окраски визуально контролировать целостность термошва.

2.1.5. Перед упаковыванием изделий упаковку осматривают, проверяя ее целостность. Поврежденные упаковки использовать не допускается!

Подлежащие стерилизации чистые сухие изделия, предварительно подвергнутые предстерилизационной очистке, выстиранное и высушенное операционное белье помещают в пакеты (в том числе приготовленные из рулонного материала). При этом изделия размещают, ориентируя рабочей частью в открытую сторону пакета (сторона наполнения).

Пакеты следует заполнять не более чем на ¾ объема, во избежание разрыва во время стерилизации.

Для предотвращения повреждения упаковок колющими (иглы и др.) и режущими (скальпели, резекционные ножи, ножницы) инструментами различные

4

защитные приемы: упаковывают изделия последовательно в две упаковки; обертывают рабочие части инструментов чистыми марлевыми или бумажными салфетками.

При двойной упаковке бумажную сторону внутреннего пакета укладывают к бумажной стороне внешнего пакета.

2.1.6. Укомплектованные изделиями пакеты, за исключением самоклеющихся, запечатывают с помощью термосварочного аппарата.

Перед закрыванием пакетов из них следует удалить как можно больше воздуха путем проглаживания пакета рукой в направлении от закрытого конца к открытому.

Для облегчения запечатывания упаковок необходимо предусмотреть дополнительное пространство между изделием и будущим швом (запечатываемым краем) со стороны наполнения, обеспечив расстояние между ними не менее 30 мм.

Для исключения образования складок в процессе термосваривания двойной упаковки у внешнего пакета оставляют дополнительный запас 20-30 мм по длине.

Для заклеивания самоклеющихся пакетов с клеевого слоя снимают защитную бумажную полоску, перегибают по перфорированной линии (вдоль клеевого слоя) выступающий бумажный край пакета и плотно прижимают к прозрачной стороне пакета, надавливая от центра к краям.

2.2. Листовой бумажный оберточный материал.

2.2.1. Бумажный оберточный материал представлен листами медицинской крепированной бумаги белого, голубого и зеленого цветов различных типоразмеров (Приложение 4), предназначенными для упаковывания крупных изделий, комплектов инструментов и хирургического белья, стерилизуемых паровым или газовым (с применением окиси этилена) методами.

Различные цвета бумаг дают возможность проводить цветовое кодирование наборов стерилизуемых изделий, а также отличать внутренний и наружные слои упаковки.

2.2.2. При упаковывании изделия используют по два листа крепированной бумаги соответствующего размера; изделия заворачивают отдельно в каждый лист по типу конверта, закрепляя его самоклеющейся лентой с индикатором (рисунок).

Аналогичным образом, последовательно заворачивая в два листа бумаги, закрепляя каждый ее слой самоклеющейся индикаторной лентой, упаковывают корзины, кассеты, подносы и лотки, укомплектованные изделиями. Вес стерилизационной корзины с изделиями не должен превышать 3 кг.

3. ПРАВИЛА СТЕРИЛИЗАЦИИ УПАКОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3.1. Стерилизацию упакованных изделий осуществляют в стерилизаторах, разрешенных в установленном порядке к применению в Российской Федерации, в соответствии с режимами, регламентирующими действующими документами, а также согласно инструкции по эксплуатации стерилизатора конкретного вида.

3.2. При загрузке стерилизаторов необходимо следить за правильностью размещения упаковок с изделиями в стерилизационной камере: не допускать соприкосновения упаковок со стенками камеры и дверью (крышкой) стерилизатора; соблюдать норму загрузки; не ставить друг на друга, а также на верхнюю полку корзины, кассеты, подносы и лотки с упакованными наборами инструментов (кроме корзин, специально предназначенных для такого размещения).

В паровых и газовых стерилизаторах стерилизационную камеру заполняют не более чем на 2/3 объема, чтобы пар и газ могли циркулировать между и внутри упаковок. Упаковки с отдельными инструментами и хирургическим бельем размещают в стерилизационной камере вертикально. Горизонтально допускается устанавливать только корзины, кассеты и лотки с наборами инструментов.

3.3. Упаковки с изделиями, оставшиеся влажными после стерилизации паровым методом, непосредственно после стерилизации подсушивают, не вскрывая упаковки в  сушильном шкафу или воздушном стерилизаторе при температуре не выше 85°С.

3.4. При стерилизационной обработке происходит визуально различимое изменение цвета химического индикатора, нанесенного на упаковке для соответствующего метода стерилизации, что свидетельствует о факте проведения стерилизации данным методом и позволяет отличить подвергнутое стерилизации изделие от нестерилизованного. Аналогичным образом информацию об этом дают самоклеющиеся индикаторные ленты, используемые в основном при упаковывании изделий в листовые оберточные материалы.

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКАХ

4.1. Простерилизованные в упаковках изделия необходимо хранить в закрытых шкафах в чистых сухих помещениях, желательно при температуре 10-18°С и относительной влажности 30-50%, избегая воздействия прямых солнечных лучей. В эти помещения должен быть исключен доступ посторонних лиц.

4.2. Допустимый срок хранения изделий, простерилизованных в упаковках с учетом данных изготовителя (при соблюдении условий, перечисленных в п. 4.1.) составляет:

- в комбинированных упаковках, запечатанных с помощью термосварочного аппарата – 12 месяцев;

- в самоклеющихся пакетах – 6 месяцев;

- в двойной упаковке из крепированной бумаги – 3 недели.

Внимание! Срок хранения в каждом конкретном случае не должен превышать срока, оставшегося до истечения срока годности используемой упаковки.

4.3. До всктрытия стерилизационной упаковки, перед использованием простерилизованного изделия по назначению, проводят визуальный контроль каждой упаковки.

Запрещается использовать изделие из стерилизационной упаковки в следующих случаях:

- если истек срок годности (таблица 1) данной партии упаковок;

- если истек допустимый срок хранения простерилизованных изделий или отсутствуют информация о дате стерилизации/конечном сроке хранения;

- если нарушена целостность упаковки;

- если химический индикатор не изменил свой цвет;

- если упаковка находится во влажном состоянии (подмочена).

При отсутствии нарушений стерилизационные упаковки вскрывают с соблюдением мер асептики (пакеты – со стороны нерабочей части инструмента; бумажные пакеты открывают при помощи ножниц), выкладывают изделия на «стерильный стол» или сразу используют по назначению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(Справочное)

АССОРТИМЕНТ КОМБИНИРОВАННЫХ ПАКЕТОВ БЕЗ СКЛАДОК ДЛЯ ПАРОВОГО И ГАЗОВОГО (с применением окиси этилена)

МЕТОДОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ

| Код | Размер, мм | Количество в упаковке, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 50 х 250 | 50 х 250 | 1000 |
| 75 х 150 | 75 х 150 | 1000 |
| 75 х 200 | 75 х 200 | 2000 |
| 75 х 250 | 75 х 250 | 1000 |
| 75 х 300 | 75 х 300 | 1000 |
| 75 х 400 | 75 х 400 | 1000 |
| 75 х 450 | 75 х 450 | 1000 |
| 75 х 500 | 75 х 500 | 1000 |
| 75 х 550 | 75 х 550 | 1000 |
| 100 х 100 | 100 х 100 | 2000 |
| 100 х 150 | 100 х 150 | 1000 |
| 100 х 200 | 100 х 200 | 1000 |
| 100 х 250 | 100 х 250 | 1000 |
| 100 х 300 | 100 х 300 | 1000 |
| 100 х 350 | 100 х 350 | 1000 |
| 100 х 400 | 100 х 400 | 1000 |
| 100 х 500 | 100 х 500 | 1000 |
| 100 х 550 | 100 х 550 | 1000 |
| 150 х 200 | 100 х 200 | 1000 |
| 150 х 250 | 150 х 250 | 1000 |
| 150 х 300 | 150 х 300 | 1000 |
| 150 х 350 | 150 х 350 | 1000 |
| 150 х 400 | 150 х 400 | 1000 |
| 200 х 200 | 200 х 200 | 1000 |
| 200 х 300 | 200 х 300 | 1000 |
| 200 х 350 | 200 х 350 | 1000 |
| 200 х 400 | 200 х 400 | 1000 |
| 200 х 450 | 200 х 450 | 1000 |
| 250 х 250 | 250 х 250 | 1000 |
| 250 х 300 | 250 х 300 | 1000 |
| 250 х 350 | 250 х 350 | 1000 |
| 250 х 400 | 250 х 400 | 1000 |
| 250 х 450 | 250 х 450 | 1000 |
| 250 х 500 | 250 х 500 | 1000 |
| 300 х 300 | 300 х 300 | 1000 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1

| Код | Размер, мм | Количество в упаковке, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 300 х 400 | 300 х 400 | 500 |
| 300 х 500 | 300 х 500 | 500 |
| 300 х 550 | 300 х 550 | 500 |
| 400 х 400 | 400 х 400 | 500 |
| 400 х 500 | 400 х 500 | 500 |
| 400 х 550 | 400 х 550 | 500 |
| 500 х 600 | 500 х 600 | 500 |
| 600 х 600 | 600 х 600 | 500 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(Справочное)

АССОРТИМЕНТ КОМБИНИРОВАННЫХ ПАКЕТОВ СО СКЛАДКАМИ ДЛЯ ПАРОВОГО И ГАЗОВОГО (с применением окиси этилена)

МЕТОДОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ

| Код | Размер, мм | Количество в упаковке, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| BSOF 100/300 | 100 х 50 х 300 | 1000 |
| BSOF 150/400 | 150 х 50 х 400 | 500 |
| BSOF 150/450 | 150 х 50 х 450 | 500 |
| BSOF 200/400 | 200 х 55 х 400 | 250 |
| BSOF 200/500 | 200 х 55 х 500 | 250 |
| BSOF 250/500 | 250 х 65 х 500 | 250 |
| BSOF 300/550 | 300 х 80 х 550 | 250 |
| BSOF 300/600 | 300 х 80 х 600 | 500 |
| BSOF 500/600 | 500 х 110 х 600 | 500 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

(Справочное)

АССОРТИМЕНТ РУЛОНОВ (КОМБИНИРОВАННЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ) ДЛЯ ПАРОВОГО И ГАЗОВОГО (с применением окиси этилена или формальдегида) МЕТОДОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ

| Рулоны с рукавами без складок длиной 200 м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код | Размер, мм | Количество в упаковке, рулонов |
| 1 | 2 | 3 |
| ROT 50 | 50 | 8 |
| ROT 75 | 75 | 5 |
| ROT 100 | 100 | 4 |
| ROT 120 | 120 | 3 |
| ROT 150 | 150 | 2 |
| ROT 200 | 200 | 1 |
| ROT 250 | 250 | 1 |
| ROT 300 | 300 | 1 |
| ROT 350 | 350 | 1 |
| ROT 400 | 400 | 1 |

| Рулоны с рукавами со складками длиной 100 м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код | Размер, мм | Количество в упаковке, рулонов |
| 1 | 2 | 3 |
| SOF 75 | 75 х 25 | 5 |
| SOF 100 | 100 х 50 | 4 |
| SOF 150 | 150 х 50 | 2 |
| SOF 200 | 200 х 50 | 2 |
| SOF 250 | 250 х 65 | 1 |
| SOF 300 | 300 х 65 | 1 |
| SOF 400 | 400 х 80 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

(Справочное)

ПАКЕТЫ БЕЗ СКЛАДОК САМОКЛЕЮЩИЕСЯ

| Код | Размер, мм | Количество в упаковке, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 90 х 230 | 90 х 230 | 200 |
| 140 х 250 | 140 х 250 | 200 |
| 190 х 330 | 190 х 330 | 200 |
| 300 х 370 | 300 х 370 | 200 |
| 330 х 440 | 330 х 440 | 200 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

(Справочное)

АССОРТИМЕНТ КРЕПИРОВАННОЙ БУМАГИ

| Размер, мм | Количество в упаковке, листов |
| --- | --- |
| 300 х 300 | 2000 |
| 400 х 400 | 500 |
| 500 х 500 | 500 |
| 600 х 600 | 500 |
| 750 х 750 | 250 |
| 900 х 900 | 250 |
| 1000 х 1000 | 250 |
| 1200 х 1200 | 125 |