«УТВЕРЖДАЮ»

Г енеральный директор

Регистрационное удостоверение ЛЬФСР 2009/05215 от 30.06.2009 г.

ООО НПФ «ВИНАР»

B.C. Андреев 25 мая 2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению пакетов бумажных самоклеящихся с индикаторами для паровой и воздушной стерилизации «ПС»

154.093.2004 ИП

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пакеты бумажные самоклеящиеся с индикаторами для паровой и воздушной стерилизации «ПС» однократного применения (далее - пакеты изготавливаются в соответствии с ТУ 9398-020-11764404-2004 и предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей транспортировки и хранения до использования по назначению. Пакеты представляют собой прямоугольный конверт с двумя склеенными боковыми швами или со склеенными боковыми и нижним швами (рис. 1 и рис.2). На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой. На лицевой стороне пакета имеется химический индикатор 1 класса, позволяющий отличать пакеты, подвергавшиеся стерилизации, от не подвергавшихся.

В зависимости от марки используемой бумаги пакеты изготавливаются двух разновидностей:

- ПС-А - из бумаги мешочной;

- ПС-В - из бумаги упаковочной влагопрочной.

В зависимости от химического индикатора, пакеты изготавливаются трех разновидностей:

- ПС-Al, ПС-В1 - с химическим индикатором паровой стерилизации ИСПС, ТУ 9443-018-11764404-2004,

- ПС-А2, ПС-В2 - с химическим индикатором воздушной стерилизации ИСВС, ТУ 9443-040-11764404-2003,

- ПС-АЗ, ПС-ВЗ - с химическим индикатором паровой и воздушной стерилизации ИЭ «ВИНАР», ТУ 9398-033-11764404-2004.

Пакеты предназначены для упаковывания стерилизуемых медицинских изделий с целью сохранения их стерильности при хранении и транспортировании до использования по назначению.

Пакеты используются персоналом учреждений, предприятий и служб, осуществляющих стерилизацию медицинских изделий.

Пакеты изготавливаются по 100 штук в упаковке предприятия-изготовителя.

Рис. 1. Эскиз внешнего вида пакета с двумя склеенными боковыми швами

- Лицевая	сторона пакета	7.Товарный знак (наименование предпри

ятия-производителя)

- Клапан	с самоклеящейся пленкой 8.Размер пакета 3 .Предупреждающая надпись	9.Боковые швы

- Индикаторы	процесса I класса	10.Наименование изделия

- Обратная сторона пакета	11 .Линия сгиба клапана

б.Образец вскрытия пакета	12.Сведения об однократности применения

Рис. 2. Эскиз внешнего вида пакета с двумя склеенными боковыми и нижним швами

- Лицевая сторона пакета

- Клапан	с самоклеящейся пленкой 3 .Предупреждающая надпись 4.Индикаторы процесса I класса

5.Обратная сторона пакета б.Образец вскрытия пакета

- Размер	пакета

- Боковые	швы

Ю.Наименование изделия

- Линия сгиба клапана

- Сведения	об однократности применения

- Нижний	шов

7.Товарный знак (наименование 14.Нижний клапан предприятия-производителя)

На пакете нанесены следующие обозначения:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- наименование изделия;

- размер пакета (ширинахдлина, мм)

- запрещение использовать в случае повреждения пакета;

- рисунок, поясняющий способ вскрытия пакета при помощи ножниц;

- полное или сокращенное наименование допустимого метода стерилизации;

- конечный цвет индикатора.

ПРИМЕЧАНИЕ - Конечный цвет индикатора и сокращенное наименование метода стерилизации могут быть обозначены на индикаторе/пакете.

ВНИМАНИЕ! Изменение цвета индикатора 1 класса не позволяет судить о соблюдении параметров стерилизации и достижении условий, достаточных для надежной стерилизации изделий. Для этой цели необходимо использовать химические индикаторы 4-6 класса и другие методы контроля, разрешенные к применению.

Количество пакетов, номер партии, срок годности указаны на транспортной упаковке. Хранить пакеты следует в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемом помещении при температуре от 5°С до 40°С и относительной влажности не выше 80 %, в защищенном от солнечного света месте. Избегать попадания влаги и тгоямых солнечных лучей на индикаторную метку пакета.

Гарантийный срок годности при соблюдении условий хранения составляет 12 месяцев с даты изготовления.

- ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТОВ

  - Перед применением пакеты осматривают, проверяя их целостность и срок годности по маркировке тары.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ПАКЕТЫ И С ИСТЕКШЕМ СРОКОМ ГОДНОСТИ!

  - Размер пакета выбирают с учетом габаритов стерилизуемого медицинского изделия. Во избежание разрыва швов пакетов в процессе стерилизации пакеты не следует заполнять более чем на гА объема или длины пакета.

  - Медицинские изделия размещают рабочими частями к закрытой стороне пакета (рис. 3).

Для предотвращения повреждения пакетов колющими и режущими инструментами могут быть использованы следующие приемы: упаковывание изделий последовательно в два пакета или обертывание рабочих частей таких изделий чистыми марлевыми или бумажными салфетками.

Укомплектованный изделием пакет закрывают следующим образом:

г

- снимают антиадгезивное покрытие с липкого слоя клапана (рис. 4);

- перегибают по линии сгиба клапан и прижимают его к лицевой стороне пакета, проглаживая рукой от центра к краям пакета (рис. 5). Перед закрытием пакета из него следует удалить воздух путем проглаживания в сторону- открытого конца.

  - Пакеты с упакованными изделиями укладывают в корзины для стерилизации.

  - Стерилизацию изделий, упакованных в пакеты, осуществляют в стерилизаторах, разрешенных в установленном порядке к применению в Российской Федерации, соблюдая требования инструкции по эксплуатации стерилизаторов и правила загрузки стерилизационной камеры.

  - Изделия, оставшиеся влажными после стерилизации паровым методом, подсушивают непосредственно при стерилизации.

  - При стерилизационной обработке происходит визуально различимое изменение цвета химического индикатора на лицевой стороне пакета:

- индикатор ИСПС - для паровой стерилизации меняет свой цвет с желтого на коричневый;

- индикатор ИСВС - для воздушной стерилизации меняет свой цвет с фиолетового на коричневый;

- индикатор ИЭ «ВИНАР» для паровой и воздушной стерилизации меняет исходный цвет после воздействия водяного насыщенного пара на темно-розовый, а в сухом горячем воздухе - на коричневый.

  - Срок хранения медицинских изделий после стерилизации в пакетах составляет 20 дней.

ВНИМАНИЕ! ПАКЕТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

  - Запрещается использовать изделия из пакетов если:

- истек срок хранения стерилизованных изделий или отсутствует информация о дате стерилизации;

- нарушена целостность пакета;

- химический индикатор не изменил свой цвет;

- пакет находится во влажном состоянии.

  - При отсутствии нарушений пакет вскрывают при помощи ножниц со стороны клапана (рис. 6) с соблюдением мер асептики. Изделие выкладывают на «стерильный стол» или сразу используют по назначению.

  - После использования пакеты подлежат утилизации как бытовые отходы.

Рис. 5

Рис. 4

Рис. 3

Рис. 6